Руководство по эксплуатации Установки для исследования процессов при активации поверхностей при диффузионной сварке и пайке в вакууме

Содержание:

1. Описание и назначение установки
2. Графическое представление
3. Комплект поставки
4. Пример использования

Приложение 1 Установка необходимого ПО
1.1 Загрузка JRE с интернета и последующая установка
1.2. Устанавливаем JRE с компакт диска
1.3. Установка драйвера СОМ порта

Приложение 2 Как узнать разрядность ОС Windows ?

Приложение 3 Что означает сообщение «Не удаётся найти устройство»

Приложение 4 Импорт сгенерированных данных программой в Microsoft Excel для построения графика

Приложение 5 Содержимое компакт диска

Приложение 6 Технические характеристики

Приложение 7 Исходные коды программ для контроллера и ПК

Приложение 8 Электрическая принципиальная схема

Приложение 9 Трассировка печатной платы

Приложение 10 Фотография монтажной платы в процессе наладки

Приложение 11 Список примененных элементов и их калькуляция
1. Описание и назначение установки
Установка применяется для исследования процессов при активации поверхностей при диффузионной сварке и пайке в вакууме.

2. Графическое представление
На рис. 1 , 2, 3 показаний внешний вид установки с разных ракурсов. Установка состоит из таких основных частей : блока управление и механической части.
Рис 1 / 1 - образец, 2 - червяк для движения каретки с образцом, 3 - прерыватель для определения начального положения каретки, 4 - шаговый двигатель, 5 - блок управления, 6 - индикатор питания, 7 - индикатор процесса измерений, 8 - кнопка запуска/остановки процесса измерений, 9 - штекер для подключения к ПК, 10 - датчик для определения начального положения каретки , 11 - USB кабель для подключения к ПК, 12 - система из светодиода и фото-транизистора, 13 - клемники подключения светодиода и фото-транзистора, 14 — тубус для загрузки образца

Рис 2

Рис 3
1 - образец, 2 - червяк для движения каретки с образцом, 3 - прерыватель для определения начального положения каретки, 4 - шаговый двигатель, 5 - блок управления, 6 - индикатор питания, 7 - индикатор процесса измерений, 8 - кнопка запуска/остановки процесса измерений, 9 - штекер для подключения к ПК, 10 - датчик для определения начального положения каретки , 11 - USB кабель для подключения к ПК, 12 - система из светодиода и фото-транизистора, 13 - клемники подключения светодиода и фото-транзистора, 14 — тубус для загрузки образца / Рис. 1 , 2, 3 Фотографии установки и ее основные составляющие

На рис. 4 представлен внешний вид и схематическое отображение основных элементов основного блока установки с фронтальной и тыльной стороны.
1 - индикатор питания, 2 - индикатор процесса измерений, 3 - кнопка запуска/остановки процесса измерений, 4 — гнездо для подключения адаптера питания , 5 — гнездо для подключения кабеля для работы установки с ПК. / Рис. 4 Внешний вид основного блока установки с фронтальной (слева) и тыльной (справа) стороны

На рис. 5 представлены элементы в программе работающей на стороне ПК.
1 - кнопка запуска/остановки процесса измерений, 2 — выбор порта для подключения к установке, 3 — переключатель для записи процесса измерений в файл, 4 — координатные оси, 5 — пространство отображения графика. / Рис. 5 Основные элементы программы

3. Комплект поставки
Установка	1 шт.
Сетевой адаптер питания	1 шт.
Кабель соединительный usb	1 шт.
Компакт диск с необходимым ПО	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

4. Пример использования
4.1 Включаем персональный компьютер (далее для краткости ПК) и устанавливаем (инсталлируем) необходимое программное обеспечение (далее для краткости ПО). Как установить см. в Приложении 1 ;
4.2 Подключаем usb кабель одним концом к установке , другим к ПК ;
4.3 Подключаем штекер сетевого адаптера к установке. Включаем адаптер в сеть 220 В ; После этого должен включиться зелёный светодиодный индикатор (рис. 1 поз 6) ;
4.4 Запускаем ПО (исполняемую программу DetermChromeDevice v1.1) на ПК . Если после запуска ПО появилось сообщение об ошибке «Не удаётся найти устройство» то см Приложение 3.
4.5. Для начала измерений вставляем образец в тубус (рис. 3 , поз.14) до упора. Нажимаем на кнопку «Старт/Стоп» (рис. 1 , поз. 8) на блоке устройства (рис. 1 , поз. 5) или в программе (рис.5 , поз 1). После этого шаговый двигатель (далее для краткости ШД) (рис. 1 , поз. 4) начинает вращение в прямом направлении, двигая образец, а также должен включиться жёлтый светодиод (рис.1 , поз. 7) индицирующий сам процесс измерений. После этого в программе на ПК должен динамически строиться график. На этом графике по оси абсцисс — длина образца в мм , по оси ординат — напряжение светотока в мВ. Полный цикл измерений одного образца длиться примерно 30 секунд.
Если процесс измерений по каким либо причинам нужно остановить не дожидаясь завершения, Это можно сделать в любой момент нажав ещё раз на кнопку «Старт/Стоп» на блоке или в программе.
В не зависимости был выполнен полный цикл измерений или измерения прекращены в какой-то момент времени — график должен отображаться в программе.
4.6. После окончания измерений , ШД начинает движение в обратном направлении , возвращая каретку для перемещения образца в исходное положение. При этом кнопка Старт/Стоп в программе будет заблокирована на время завершения возвращения в исходное положение. Требуемое время для этого примерно 25 секунд. Исходное положение определяется датчиком положения (рис. 1 , поз. 3, 10) . Когда исходное положение будет достигнуто - выключиться индикатор (рис. 1 , поз. 7) .
Для записи результатов измерений в файл в программе на ПК должен быть установлен переключатель «Запись» . Полученный график после завершения измерения будет сохранен в файл автоматически . Этот файл можно открыть для дальнейшего исследования в любом редакторе, например Microsoft Excel, MathCad, MathLab , и т. д. .
Для запуска нового измерения снова загружаем образец в тубус и нажимаем на кнопку «Старт/Стоп» . Начнётся новый процесс. Предыдущий график в окне программы будет очищен и начнёт строиться новый. Дальнейшие шаги аналогичны .

Приложение 1 Установка необходимого ПО
После того как:
а) установка подключена к сети через адаптер питания (включён зелёный индикатор) ;
б) установка подключена к ПК через usb кабель ;
нужно установить на ПК:
а) специальную программу — виртуальную машину java (далее просто JRE);
б) драйвер СОМ порта для передачи данных между блоком управления установки (рис. 1, поз. 5) и программой ПК (рис. 5) ;
Но не следует бояться — это достаточно просто, не требует много времени, нужно сделать только один раз на ПК к которому в дальнейшем будет подключаться установка;
Загрузить JRE можно с интернета по этой ссылке http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html или с компакт-диска. Преимущество загрузки с интернета состоит в том что JRE время от времени обновляется и соответственно на сайте производителя можно найти более новую версию. Но если на ПК нет подключения к сети интернет то можно установить версию с диска.
Рекомендуется устанавливать JRE с компакт диска. В этом случае гарантирована инсталляция на ОС Windows XP, Vista, 7, 8. Но если Вы хотите самую последнюю версию JRE то следует загрузить инсталлятор с официального сайта.
Далее детально описаны процессы установки JRE с интернета и с компакт диска, а также процесс установки драйвера СОМ порта.
1.1 Загрузка JRE с интернета и последующая установка
!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если у Вас на ПК установлена Windows XP нет смысла загружать более новые версии JRE т. к. они более не поддерживают Windows XP . В этом случае следует устанавливать JRE с компакт диска !!!
1.1.1 Открываем в браузере официальный сайт производителя JRE http://www.oracle.com/ Переходим в раздел Download (Загрузки) и затем в подраздел JavaSE

1.1.2 После этого откроется страница для выбора вариантов загрузки . Переходим в раздел JRE .

1.1.3. Мы попадаем непосредственно на страницу загрузки самой последней версии JRE но для разных ОС. Во первых нужно определить какая разрядность ОС Windows которая установлена на Вашем ПК. Это можно сделать обратившись к приложению 2. После этого перед загрузкой нужно принять лицензию , поставив переключатель в положение Accept Licence Agreement . Далее просто нажимаем на один из файлов на странице загрузки.

Если после этого появилось такое окно
то Вы не выставили переключатель в положение Принять лицензию (см. выше). Следует это сделать .

1.1.4 Загрузка установщика займёт некоторое время, которое зависит от скорости Вашего интернет канала. После завершения загрузки , находим установщик (браузер обычно выполняет загрузку файлов в одноимённый каталог «Загрузки»)
Запускаем инсталляцию JRE . Если Вы после запуска установщика видите такое предупреждение
то скорее всего Ваша версия ОС не поддерживается. Это относится только к Windows XP и более старым версиям Windows. Это говорит о том что производитель JRE более не поддерживает Вашу ОС. В таком случае нужно выполнить установку с прилагаемого диска. На нем более старая версия JRE но гарантировано совместимая с Windows XP . Совместимость с более младшими версии Windows нет смысла рассматривать т. к. они слишком устарели.
1.15 Последующая установка JRE во избежании дублирования , аналогична той которая описана из пункте 1.2.3 (см. ниже на этой странице).

1.2. Устанавливаем JRE с компакт диска
1.2.1. Открываем компакт-диск и переходим в каталог JRE . В зависимости от разрядности установленной у Вас ОС Windows запускаем один из этих инсталляторов (установщиков). Для 32-х разрядных систем запускаем jre-7u79-windows-i586 , а для 64-х разрядных jre-7u79-windows-x64 .
1.2.2.Двойным щелчком запускаем установщик.

1.2.3. Нажимаем Install (Установить). Начнётся процесс установки.

1.2.4. Спустя некоторое время процесс установки завершится, о чем будет говорить такое окно
Возможно после этого автоматически откроется браузер для поиска и загрузки более новых версий JRE как показано на рисунке ниже. Более новая версия не нужна, для этого просто не обращаем внимания на эту страницу или закроем эту вкладку в браузере.

1.2.5. После того инсталляция JRE завершена, можно пробовать запустить непосредственно саму программу для работы с установкой . Для этого двойным щелчком мыши нажимаем на программе DetermChromeDevice v1.1.

Если все вышеописанные действия выполнены успешно — должно открыться главное окно программы .

1.3. Установка драйвера СОМ порта
Передача данных между программой на ПК и установкой осуществляется посредством так называемого виртуального СОМ порта. Для его работы нужно установить драйвер.
1.3.1. После подключения сетевого адаптера и usb кабеля к блоку установки и ПК, Windows найдёт новое устройство и предложит установить драйвер. Откроется диалоговое окно для установки.
В этом окне предлагается подключится к интернет и выполнить поиск наиболее подходящего драйвера.
Отказываемся от этого, нажав на кнопку Cancel (Отмена). Мы выполним установку запустив исполняемый файл из компакт диска.
1.3.2. Запускам инсталлятор с компакт диска .
1.3.3. Откроется окно в котором жмём кнопку Install (Установить).
1.3.4. После копирования файлов которое занимает нескольких секунд появится оповещение что установка выполнена .

Также если по каким то причинам установщик не запускается или инсталляция произошла с ошибкой, можно выполнить установку драйвера в ручном режиме. Рассмотрим этот процесс более подробно.
1.3.6 Переходим в Менеджер устройств. Пуск → Панель управления → Система → Оборудование → Менеджер устройств (Диспетчер устройств). В разделе Other devices (Другие устройства) напротив нашего СОМ порта будет восклицательный знак. Это как раз и говорит о том что драйвер не установлен.

1.3.7. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт Update driver software (обновить драйвер)
1.3.8. Нажимаем на кнопку Browse my computer for driver software (Выбрать драйвер на ПК вручную)
1.3.9. Выбираем путь к каталогу где расположен драйвер. В данном случает каталог с драйвером находится на диске. Путь у нему такой E:\\CH340Driver

1.3.10. После нескольких секунд установка должна завершится.

1.3.11. После этого в диспетчере устройство СОМ порта будет определено.

Приложение 2 Как узнать разрядность ОС Windows ?
Рассмотрим на примере Windows XP.
Выполним такие действия:
1) Откроем меню Пуск.
2) Щёлкнем правой кнопкой мыши по «Мой компьютер» и выберем «Свойства».
3) В появившемся окне (должна быть открыта вкладка «Общие») нужно присмотримся к тому, что написано под надписью Microsoft WindowsXP.
Если там есть строчка 64-битная версия, или 64-bit Edition - значит так и есть. Но если там не указана разрядность, а если написано что-то другое, например версия 2002 Service pack 3 (как в данном случае на рисунке выше), значит Ваша система 32 бита.

Приложение 3 Что означает сообщение «Не удаётся найти устройство»
Передача данных между программой на ПК и установкой осуществляется посредством так называемого виртуального СОМ порта. В любой операционной системе есть множество номеров СОМ портов. Например в ОС Windows это СОМ5, СОМ7, СОМ11 … Так вот , программа установка для работы использует ОДИН ИЗ СОМ портов и после обнаружения выполняет по нему передачу данных. Номер этого порта выдаёт ОС Windows. На разных версиях Windows и ПК может быть выдан разный номер СОМ порта, например на ПК1 это может быть СОМ 5, на ПК2 — СОМ10, и т. д.
Это была небольшая теория. Перейдём к практике. Важный момент состоит в том что пользователю не нужно устанавливать номер СОМ порта вручную ! Программа на ПК сама находит нужный СОМ порт. При подключении окно программы должно отображаться без каких либо модальных всплывающих. На рисунке ниже показано два варианта реакции программы сразу после запуска. Слева — показано окно без всплывающего окна. Это означает что установка инициализирована и готова к работе. Справа же наоборот, установка не найдена программой. Об этом говорит всплывающее окно.
Возможные причины и решения:
- Не подано питание
- Не подключён кабель или он с дефектом
- Не установлен или не правильно установлен драйвер СОМ порта;
Возможно поможет отключить usb кабель, перезагрузить ПК и подключить по новой , далее по новой запустить программу

Приложение 4 Импорт сгенерированных данных программой в Microsoft Excel для построения графика
Рассматривать посторонние графика будкм на примере Microsoft Excel 2003. Для более поздних версий Excel , например Microsoft Excel 2010 процесс аналогичный с небольшими изменениями которые будут указаны далее в тексте где это необходимо.
4.1. Для получения данных после выполнения процесса измерения , а программе ПК нужно установить переключатель «Запись» (см. рис.5 , поз. 3) . После этого запускаем процесс нажав на кнопку «Старт/стоп» (см. рис. 1, поз. 8) или (см. рис. 5, поз. 1).

4.2. После окончания процесса, программа сформирует файл с данными в формате csv. Имя файла состоит из даты и времени создания, например 05_01_2016__22_49_15.csv .
4.3. Выполним импорт сгенерированного csv файла. Открываем Microsoft Excel . В меню выбираем Данные → Импорт внешних данных → Импортировать данные. Выбираем файл сформированный программой → Открыть.
Для Microsoft Excel 2010 для импорта выбираем Данные → Получение внешних данных → Из текста .

4.4. Откроется мастер импорта. На первом шаге предлагается выбрать формат данных с разделителями или с фиксированной шириной данных. По умолчанию выбран формат данных с разделителями что нам и нужно. Поэтому ничего не трогаем и нажимаем Далее.

4.5. На втором шаге нам предлагается выбрать тип разделителя. В сформированном csv файле разделителями являются символы табуляции, что и предлагает мастер. Поэтому тут также ничего не трогаем и нажимаем Далее.

4.6. На последнем, третьем шаге нужно для 2-го и 3-го столбца выбрать текстовый формат данных. Если этого не сделать то в этих столбцах вместо дробных чисел будут числа в формате даты. Нажимаем Далее.

4.7. Далее откроется диалоговое окно в котором спрашиваться куда поместить массив с данными на текущий открытый лист либо на новый лист. Ничего не трогаем , нажимаем Ок.

4.8. Если все правильно было сделано до этого шага, то мы увидим новый лист в котором вставлен массив с данными по которому можно построить график.

4.9. В Microsoft Excel для построения графика для начала нужно заменить точки на запятые в дробных числах. Для этого можно воспользоваться встроенной функцией Поиска и замены которая находится Правка → Заменить . (Для Microsoft Excel 2010 эта функция доступна в Главная → Найти и выделить → Заменить ). Введите символ точка « . » в поле Найти , а также в поле Заменить на , введите символ запятая « , » . Дале нажимаем на кнопку Заменить все. Все точки заменены запятыми.
4.10. На этом этапе уже можно построить график по этим данным . В меню выбираем Вставка → Диаграмма .
4.11. Выбираем нужный тип диаграммы в левой колонке, например точечная как на рисунке ниже, и вид этой диаграммы в правой колонке. Затем нажимаем Далее.

4.12. На рисунке ниже показан процесс выбора данных для графика. Для начала нужно выбрать сами данные (что будет по осям X и Y) . Нажимаем на кнопку 1, а затем нужно выделить данне при помощи курсора из второго и третьего столбца нажатием левой кнопки мыши и протягивании вниз на те данные которые нужно отобразить на графике. Если все правильно все сделано то в верхнем окне будет предварительный просмотр графика в соответствии с выбранными данными в поле Диапазон.

4.13 В этом окне можно задать: название диаграммы, подписи осей, отображение осей, отображение легенды и т. д. Но можно оставить все по умолчанию ничего не указывать и нажать Далее.

4.14. На последнем этапе есть возможность размещать создаваемый график на текущем листе (там где и массив с данными) или на отдельном. Нажимаем Далее.

4.15. Результат можно видеть на рисунке ниже

Приложение 5 Содержимое компакт диска
1) user_manual - настоящий файл с руководством по эксплуатации;

2) JRE7 - каталог с установщиками виртуальной машины для запуска программы на ПК :
jre-7u79-windows-i586.exe - для 32 бит систем;
jre-7u79-windows-x64 - для 64 бит систем;

3) determChromeDdevixe v1.1 jar — программа управления с блоком установки ;

4) CH340_COM_PORT_DRIVER — драйвер для работы СОМ порта ;

Приложение 6 Технические характеристики

Длина Х ширина Х высота устройства (мм) …………….……. ____ Х ____ Х ____

Длина Х ширина Х высота блока управления (мм) ……...… ____ Х ____ Х ____

Максимальный диаметр образца (мм) …………………………..…… 12 - 14

Максимальная длина образца (мм) ……………………………...………… 70

Напряжение питания блока управления (В) ………………….……….…… 5

Максимальный потребляемый ток (мА) ………………….…………….… 250

Тип применяемого кабеля для соединения с ПК ….. USB type A to type B

Протокол передачи данных ………………………………………..………. USB

Градиент освещения образца (%) ………………………………..… 0 — 100 %

Разрешающая способность АЦП (бит) ………………………………….…… 8

Количество семплов АЦП при полном цикле измерения ………….… 285

Погрешность измерений (%) ……………………………………….….…. 5 - 10

Время полного цикла одного измерения (с) …………………………….….. ____

Время возвращения в исходное положение (с) ………………………...….. ____

Возможность запуска/остановки процесса измерений …… с блока установки и из программы ПК

Приложение 7 Исходные коды программ для контроллера и ПК

Исходный код программы для контроллера:

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/atomic.h>
#include <stdbool.h>

#define	SetBit(reg, bit)	reg |= (1<<bit)	//Установить бит в "1" (bit) в регистре (reg), не трогая все остальные
#define	ClearBit(reg, bit)	reg &= (~(1<<bit))	//Сбросить бит (bit) в регистре (reg), не трогая все остальные
#define	IsSetBit(reg, bit)	((reg & (1<<bit)) != 0)	//Проверка, установле ли разряд (bit) в регистре (reg) ?
#define	IsClearBit(reg, bit)	((reg & (1<<bit)) == 0)	//Проверка, очищен ли разряд (bit) в регистре (reg) ?

// ==========================================
//	Шаговый двигатель
// ==========================================
/* Определение регистров порта к которму подключен шаговый двигатель (ШД) */
#define	SM_PORT	PORTD
#define	SM_PIN	PIND
#define	SM_DDR	DDRD

/* определения номеров портов к котрым подключены обмотки ШД */
#define	SM_WIRE_1	4
#define	SM_WIRE_2	5
#define	SM_WIRE_3	6
#define	SM_WIRE_4	7

// ==========================================
//	Опто-прерыватель с открытым каналом
//	Датчик остановки шагового двигателя
// ==========================================
/* Определение регистров порта к которму подключен опто-прерыватель */
#define	OPTO_SENSOR_PORT	PORTB
#define	OPTO_SENSOR_DDR	DDRB
#define	OPTO_SENSOR_PIN	PINB

/* Номер порта к которому подключен опто-прерыватель*/
#define	OPTO_SENSOR	0

// ==========================================
//	Led1 для логгирования
// ==========================================
/* определения регистров для logging led1 */
#define	STATE_LED_PORT	PORTB
#define	STATE_LED_DDR	DDRB

/* определения номера портв к которым подключен logging led1 */
#define	STATE_LED	1

// ==========================================
//	Вывод генерации меандра
// ==========================================
/* определения регистров */
#define	MEANDER_PORT	PORTB
#define	MEANDER_DDR	DDRB

/* определения номера порта на который выводиться меандр */
#define	MEANDER	2

// ==========================================
//	Настройки ТС1, отвечающего за
//	вращение ШД
// ==========================================
/* Начальное значение регистра TCNT1, выбираеться в зависимости от скорости вращения ШД */
#define	TCNT1_SM_FORVARD_MOVE	64000 // срабатывание каждые ~ 13.3 ms
#define	TCNT1_SM_REVERSE_MOVE	64380 // срабатывание каждые ~ 10.0 ms

/* Максимальное количество шагов в одном направлении. Зависит от длины максимального перемещения ротора в одном направлении */
// #define	SM_MAX_PROGREESS	300

// ==========================================
//	Другие макросы
// ==========================================
/* Количество полных поворотов ротора ШД для перемещения каретки в червячной передачи на 1 см */
#define	SM_FULL_ONE_ROTATE_1CM	9

/* Количество шагов ротора ШД при полном обороте на 360 град. (нормальный шаг)*/
#define	SM_ONEROTATE_360_DEGR	95

/* Полная длина (см) на которую перемещаеться каретка, достаточная для полного измерения образца */
#define	FULL_LENGTH_CM	6

/* Вычисление количества шагов ШД для перемещения каретки в червячной передачи на полную длину , при выполнении измерений образца */
#define	SM_FULL_MSR_STEPS	SM_FULL_ONE_ROTATE_1CM * SM_ONEROTATE_360_DEGR * FULL_LENGTH_CM

/* задержка между каждым шагом при врещении ШД, это определяет скорсть вращения. Используеться только для парковки в нач состояние ШД */
#define	SM_DELAY_STEP_MS	5

/* Выполнен ли захват ТС1, т.е. включен он (ШД вращаеться) или нет. false - ТС1 свободен (выключен), ШД остановлен; true - ТС1 включен, ШД выполняет вращение */
volatile bool isBlockTC1 = false;

// запоминае состояние состояния кнопки запуска/остановки процееса измерений
volatile bool btnStateFlag = false;

volatile unsigned char usartRxBuf = 0;	//однобайтный буфер
volatile unsigned char lowByte; // младший байт ацп преобразования
volatile unsigned int adcResult; // результат ацп

// таблица шагов ШД , нормальный шаг
// const char smTableNormalStep[] = {_BV(SM_WIRE_1), _BV(SM_WIRE_2), _BV(SM_WIRE_3), _BV(SM_WIRE_4)};
const char smTableNormalStep[] = {_BV(SM_WIRE_4), _BV(SM_WIRE_3), _BV(SM_WIRE_2), _BV(SM_WIRE_1)};

//======================================
//	Команды от ПК
//	Каждая команда - массив символов
//======================================
char pcToMcuStartMeasureComm[] = {'a', 'q', 'l'};
char pcToMcuStopMeasureComm[] = {'a', 'b', 'k'};
char pcToMcuInitDevice[] = {'a', 'g', 'd'};
int commCount = 0; //общий счетчик для определения совпадения команды посимвольно
/* Перечислегние команд от ПК */
enum fromPcCommands{
STDBY,
DO_START_SM,
DO_STOP_SM
};
volatile enum fromPcCommands pcCommand = STDBY;

void initIO(void);
void initUSART(void);
void initADC(void);
void initExtInt0(void);
void initTC2(void);
void turnOnTC1(void);
void turnOffTC1(void);
void sendCharToUSART(unsigned char sym);
unsigned char getCharOfUSART(void);
bool checkSMInBeginPos(void);
void stopSM(void);
void blinkLed1r(void);
void blinkLed2r(void);

int main(void){
cli();
initIO();
initUSART();
initADC();
initExtInt0();
initTC2();
sei();

checkSMInBeginPos();

ADCSRA |= (1<<ADSC); // запускаем первое АЦП преобразование

unsigned char sym;

while(1){
sym = getCharOfUSART();

//=====================================
//	Блоки проверки соответствия команд от ПК
//=====================================
if (sym == pcToMcuInitDevice[commCount]){
commCount ++;
if (commCount == sizeof(pcToMcuInitDevice)){
sendCharToUSART('g'); //ascii = 103
_delay_ms(75);
sendCharToUSART('h'); //ascii = 104
_delay_ms(75);
sendCharToUSART('y'); //ascii = 121
_delay_ms(75);
commCount = 0;
}
} else
if (sym == pcToMcuStartMeasureComm[commCount]){
commCount ++;
if (commCount == sizeof(pcToMcuStartMeasureComm)){
pcCommand = DO_START_SM;
commCount = 0;
}
} else if (sym == pcToMcuStopMeasureComm[commCount]){
commCount ++;
if (commCount == sizeof(pcToMcuStopMeasureComm)){
pcCommand = DO_STOP_SM;
commCount = 0;
}
}

//=========================================
//	Блоки выполнения методов в зависимости
//	от полученной команды от ПК
//=========================================
switch(pcCommand){
case STDBY:
break;

case DO_START_SM:
if (isBlockTC1 == false){
cli();
turnOnTC1();
sei();
SetBit(STATE_LED_PORT, STATE_LED);
}
break;

case DO_STOP_SM:
btnStateFlag = false;
ClearBit(STATE_LED_PORT, STATE_LED);
break;
}
}
}

// Прием символа по usart`у в буфер
ISR(USART_RXC_vect){
   usartRxBuf = UDR;
}

// Обработка прерывания от ацп
ISR(ADC_vect){
// считываем младший и старший байты результата АЦ-преобразования и образуем из них 10-разрядный результат
lowByte = ADCL;
adcResult = (ADCH<<8)|lowByte;

// запускаем новое АЦ-преобразование
ADCSRA |= (1<<ADSC);
}

// Обработчик кнопка для запуска/остановки процееса измерений
ISR(INT0_vect){
// start measuring
if (btnStateFlag == false){
btnStateFlag = true;
pcCommand = DO_START_SM;
// stop measuring
} else if (btnStateFlag == true){
btnStateFlag = false;
pcCommand = DO_STOP_SM;
}

_delay_ms(200); // антидребизг
}

const unsigned char kSecFactor = 40;
volatile unsigned char kSecCount = 0;
volatile bool isSwithOnMeandr = false;
ISR(TIMER2_COMP_vect){
if (kSecCount == kSecFactor - 1){
kSecCount = 0;
if (!isSwithOnMeandr){
SetBit(MEANDER_PORT, MEANDER);
isSwithOnMeandr = true;
} else {
ClearBit(MEANDER_PORT, MEANDER);
isSwithOnMeandr = false;
}
} else {
kSecCount ++;
}

}

// Была ли отправлена команда сохранения результатов в файл ?
// false - нет (по умолч.)
volatile bool isTxCmdSaveRes = false;

// константа определяющая количество шагов которое нужно пропустить
// прежде чем отправить значение ацп с датчика освещенности.
// Это нужно для синхронизации количества шагов с еденицами измерения длины образца в мм.
// 95 * 9 = 855 - перемещение каретки на 1 см. См. SM_FULL_ONE_ROTATE_1CM SM_ONEROTATE_360_DEGR
// Округлим это значение до 850, т.к. полученные данные приблеженные.
// Далее 10 мм делим на 0.2 мм = 50 раз. В 50 раз нужно уменьшить полученное число шагов.
// Т.е. 850 делим на 50 = 17 шагов нужно для перемещения червяка на 0.2 мм.
// Это приблеженное значение т.к. SM_FULL_ONE_ROTATE_1CM SM_ONEROTATE_360_DEGR требуют калибровки!
const unsigned char stepAdcSyncConst = 17;

ISR(TIMER1_OVF_vect){
// в каком направлении выполняеться движение ШД
// false - прямое ; true - обратное
static bool isDisableForward = false;
// счетчик состяний обмоток ШД
static signed char stepCount = 0;
// счетчик шагов ШД в процессе измерения
static int smProgressCount = 0;
static unsigned char stepAdcSyncCount = 0;

// прямой ход ШД - выполнение измерений
if(smProgressCount < SM_FULL_MSR_STEPS && !isDisableForward){
if (pcCommand == DO_START_SM){

SM_PORT = smTableNormalStep[stepCount];
stepCount ++;
if (stepCount > 3) stepCount = 0;

if (stepAdcSyncCount == stepAdcSyncConst){
sendCharToUSART((unsigned char)(adcResult/4));
stepAdcSyncCount = 0;
} else {
stepAdcSyncCount ++;
}

smProgressCount ++;

}else if (pcCommand == DO_STOP_SM){
isDisableForward = true;
stepCount = 3;
}
}else if(!isDisableForward){
isDisableForward = true;
stepCount = 3;
_delay_ms(300);
}

// обратный ход ШД - возвращение в исходное положение
if (smProgressCount > 0 && isDisableForward){
SM_PORT = smTableNormalStep[stepCount];
stepCount --;
if (stepCount < 0) stepCount = 3;

smProgressCount --;

// даем команду сохранения записанных результатов
if (!isTxCmdSaveRes){
sendCharToUSART(0);
isTxCmdSaveRes = true;
}
}

// останока ШД
if (smProgressCount == 0 && isDisableForward){
sendCharToUSART(1);
isDisableForward = false;
stepCount = 0;
smProgressCount = 0;
isTxCmdSaveRes = false;
turnOffTC1();
}

if (!isDisableForward){
TCNT1 = TCNT1_SM_FORVARD_MOVE;
} else {
TCNT1 = TCNT1_SM_REVERSE_MOVE;
}
}

/* инициализация портов в/в */
void initIO(void){
/* Настприваем на ВЫХОД порты к которым подклчен двигатель */
SetBit(SM_DDR, SM_WIRE_1);
SetBit(SM_DDR, SM_WIRE_2);
SetBit(SM_DDR, SM_WIRE_3);
SetBit(SM_DDR, SM_WIRE_4);

stopSM();

/* Настриваем на ВХОД порт для подключения опто-прерывателя */
ClearBit(OPTO_SENSOR_DDR, OPTO_SENSOR);

/* Настриваем на ВЫХОД порт для подключения state led */
SetBit(STATE_LED_DDR, STATE_LED);

/* Настриваем на ВЫХОД порт для меандра */
SetBit(MEANDER_DDR, MEANDER);
}

void initUSART(){
//UBRR=95 @ 9600 бод при 14,7456 MHz (U2X = 0)
//UBRR=51 @ 9600 бод при 8 MHz (U2X = 0)
// примерно 60 выб/с для 1 канала ???!!!
UBRRH = 0;
UBRRL = 91;

UCSRB=(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); //разр. прерыв при приеме, разр приема, разр передачи.
UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //размер слова 8 разрядов
}

// настройка АЦП
void initADC(void){
ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // предделитель на 128
ADCSRA |= (1<<ADIE); // разрешаем прерывание от ацп
ADCSRA |= (1<<ADEN); // разрешаем работу АЦП

ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<REFS1); // работа от внутр. ИОН 2,56 В
ADMUX|=(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
}

// настройка прерывания от внешнего источник (кнопки)
void initExtInt0(){
// срабатывание по низкому уровню на выводе INT0
ClearBit(MCUCR, ISC00);
ClearBit(MCUCR, ISC01);
// резрещаем внешние прерывания
SetBit(GICR, INT0);
}

// настройка ТС2 - генерации меандра
void initTC2(){
SetBit(TIMSK, OCIE2);
SetBit(TCCR2, WGM21);
SetBit(TCCR2, CS20);
SetBit(TCCR2, CS21);
SetBit(TCCR2, CS22);
OCR2 = 195;
}

// Запуск ТС1
void turnOnTC1(){
isBlockTC1 = true;
// разрешаем прерывания при переполнении
SetBit(TIMSK, TOIE1);

// устанавливаем делитель частоты 64
SetBit(TCCR1B, CS10);
SetBit(TCCR1B, CS11);
ClearBit(TCCR1B, CS12);

// устанавливаем нормальный режим
// в этом режиме OCR1A нельзя изменить, OCR1A = 0xFFFF
ClearBit(TCCR1A, WGM10);
ClearBit(TCCR1A, WGM11);
ClearBit(TCCR1B, WGM12);
ClearBit(TCCR1B, WGM13);

// подстраиваим частоту срабатываения
TCNT1 = TCNT1_SM_FORVARD_MOVE;
}

//Отключаем ТС1
void turnOffTC1(){
cli();
// выключение таймера
ClearBit(TCCR1B, CS10);
ClearBit(TCCR1B, CS11);
ClearBit(TCCR1B, CS12);

stopSM();

pcCommand = DO_STOP_SM;
isBlockTC1 = false;
sei();
}

// отправка символа по usart`у
void sendCharToUSART(unsigned char sym){
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = sym;
}

// чтение буфера usart
unsigned char getCharOfUSART(void){
unsigned char tmp;
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
tmp = usartRxBuf;
usartRxBuf = 0;
}
return tmp;
}

// Проверка расположения (парковки) ШД в исходном (начальном) положении
// Обратный ход ШД до закрытия окна опто-прерывателя
bool checkSMInBeginPos(){
cli();
while (IsClearBit(OPTO_SENSOR_PIN, OPTO_SENSOR)){
SM_PORT = smTableNormalStep[3];
_delay_ms(SM_DELAY_STEP_MS);

SM_PORT = smTableNormalStep[2];
_delay_ms(SM_DELAY_STEP_MS);

SM_PORT = smTableNormalStep[1];
_delay_ms(SM_DELAY_STEP_MS);

SM_PORT = smTableNormalStep[0];
_delay_ms(SM_DELAY_STEP_MS);
}
stopSM();
sei();
return true;
}

// остановка ШД - снятия напряжения с управляющих выводов
void stopSM(){
ClearBit(SM_PORT, SM_WIRE_1);
ClearBit(SM_PORT, SM_WIRE_2);
ClearBit(SM_PORT, SM_WIRE_3);
ClearBit(SM_PORT, SM_WIRE_4);
}

Исходный код программы для ПК:

package edu.nuos.detchrdevice.app;

import edu.nuos.detchrdevice.gui.UIEntry;

/**
 * Точка входа в приложение
 */
public class App {
public static void main(String[] args) {
new UIEntry();
}
}

package edu.nuos.detchrdevice.app;

import java.awt.*;

/**
 * Константы приложения
 */
public class Const {

/**
* Имена com портов, по одному из которых можно выполнить подключение к установке
*/
public static final String[] COM_PORTS = {
"COM1", "COM2", "COM3", "COM4", "COM5",
"COM6", "COM7", "COM8", "COM9", "COM10",
"/dev/ttyACM1", "/dev/ttyACM2", "/dev/ttyACM3", "/dev/ttyACM0",
"/dev/ttyUSB0", "/dev/ttyUSB1", "/dev/ttyUSB2", "/dev/ttyUSB3"
};

/**
* Размер буфера для отображения количества точек на одном экране графика.
* При превышении этого количества, функция на графие начинает смещаться влево, таким образом
* чтобы на графике всегда помещалось указанное количество точек.
*/
public static final int MAX_AMOUNT_POINTS_ON_CHART = 300;

public static final String BTN_LABEL_START = "Старт";
public static final String BTN_LABEL_STOP = "Стоп";
/**
* Команда запуска измерений;
* Последовательность действия команды PC -> MCU
*/
public static final String [] CMD_START_MSR = {"a", "q", "l"};

/**
* Команда остановки измерений;
* Последовательность действия команды PC -> MCU
*/
public static final String [] CMD_STOP_MSR = {"a", "b", "k"};

/**
* Запрос инициализации устройства. Приложение посылает устройству эту строку.
*/
public static final String[] REQUEST_INIT_DEVICE = {"a", "g", "d"};

/**
* Ответ инициализации устройства. Устройство возвращает эту строку если
* запрос иницализации {@link #REQUEST_INIT_DEVICE} прошел успешно.
*/
public static final char[] RESPONSE_INIT_DEVICE = {'g', 'h', 'y'};

/**
* Разрядность АЦП при передаче данных.
* Указываеться макс. значение для соотв. разрядной сетки.
* Например для ацп: 8 бит -> 255 ; 10 бит -> 1023 и т.д.
*/
public static final int ADC_SAMPLE_RATE_IN_BITS = 255;

/**
* Масштабирование оси Y - минимальное значение.
*/
public static final int Y_AXIS_MIN_VAL = 0;

/**
* Масштабирование оси Y - максимальное значение.
*/
public static final int Y_AXIS_MAX_VAL = 400;

/**
* Цвет фона на графике
*/
public static final Color COLOR_CHART_BACKGROUND = Color.BLACK;

/**
* Акцентный цвет на графике. Например он может применяться для раскрашивания
* осей, цифоровой линейки.
*/
public static final Color COLOR_CHART_MAIN = new Color(62, 95, 230);

/**
* Цвет сетки осей
*/
public static final Color COLOR_CHART_AXIS = new Color(87, 87, 87);

/**
* Цвет подписи осей
*/
public static final Color COLOR_CHART_AXIS_TITLE = new Color(26, 165, 165);

/**
* Подпись оси X
*/
public static final String TITLE_X_AXIS = "Длина образца (мм)";

/**
* Подпись оси Y
*/
public static final String TITLE_Y_AXIS = "Напряжение (мВ)";
}

package edu.nuos.detchrdevice.conn;

import edu.nuos.detchrdevice.app.Const;
import edu.nuos.detchrdevice.gui.UIEntry;
import jssc.SerialPort;
import jssc.SerialPortEvent;
import jssc.SerialPortEventListener;
import jssc.SerialPortException;

/**
 * Управление COM портом
 */
public class UART {

private CallbackADCData callbackADCData;
private SerialPort serialPort;
private UIEntry uiEntry;

/**
* Временный буфер при приеме данных с COM порта
*/
private int[] rxDataBuff;

/**
* Флаг обнаружения устройства
* true - устройство опознано
*/
private boolean isDeviceFound = false;

/**
* Счетчик правильно полученных символов одной команды.
* Команда состоит из нескольких символов. Тут работет принцип транзакции.
* Если все символы одной команды совпадают - команда
* считаеться выполненной. Этот счетчик
* применен для определения команды иницализации.
*/
private int responseCount = 0;

public UART(UIEntry uiEntry) {
this.uiEntry = uiEntry;
callbackADCData = uiEntry;
}

/**
* Автоподключение к ком порту устройства.
* Выполняеться полный перебор всех портов в ОС. Далее каждый открытый порт
* проверяеться на пренадлежность к устройству, т.к. к ОС может быть подключено
* несколько устройств.
*/
public String deviceComPortAutoConnect() {
for (String port : Const.COM_PORTS) {
boolean isPortOpen = uartInit(port);
if (isPortOpen) {
identDevice();
try {
Thread.sleep(300);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
if (isDeviceFound()) {

return port;
}
}
try {
Thread.sleep(75);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
return null;
}

/**
* Инициализация COM порта.
* @param portName имя COM порта (например com1, ttyACM0)
* @return true - порт открыт
*/
public boolean uartInit(String portName){
System.out.println("portName = " + portName);
serialPort = new SerialPort(portName);
try {
serialPort.openPort();
serialPort.setParams(SerialPort.BAUDRATE_9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
//Включаем аппаратное управление потоком (для FT232 нжуно отключать)
// serialPort.setFlowControlMode(SerialPort.FLOWCONTROL_RTSCTS_IN |
// SerialPort.FLOWCONTROL_RTSCTS_OUT);
serialPort.addEventListener(new PortReader(), SerialPort.MASK_RXCHAR);
System.out.println("port open.");
return true;
}
catch (SerialPortException ex) {
System.err.println("ex = " + ex);
}
return false;
}

/**
* Попытка связи с устройством на заданном COM порту.
* @return true - устройство опознано
*/
public boolean identDevice() {
tryInitDeviceRequest();
return isDeviceFound;
}

/**
* Обработчик данных получаемых данных от COM порта.
* Метод {@link edu.nuos.detchrdevice.conn.UART.PortReader#serialEvent(SerialPortEvent)}
* срабатывает при получении данных от COM порта.
*/
private class PortReader implements SerialPortEventListener {
@Override
public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
synchronized(event){
if(event.isRXCHAR() && event.getEventValue() > 0){
if (isDeviceFound) {
readMsrResult();
} else {
tryInitDeviceResponse();
}
System.out.println(">>> " + rxDataBuff[0]);
}
}
}
}

/**
* Выполнение попытки нахождения устройства.
* Запрос к устройству.
*/
private void tryInitDeviceRequest() {
try {
for (String rq : Const.REQUEST_INIT_DEVICE) {
serialPort.writeString(rq);
Thread.sleep(75);
}
} catch (SerialPortException | InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}

/**
* Выполнение попытки нахождения устройства.
* Проверка ответа от устройства.
*/
private void tryInitDeviceResponse() {
try {
rxDataBuff = serialPort.readIntArray();
} catch (SerialPortException e) {
e.printStackTrace();
}
if (rxDataBuff[0] == Const.RESPONSE_INIT_DEVICE[responseCount]) {
responseCount++;
}
if (responseCount == Const.RESPONSE_INIT_DEVICE.length) {
isDeviceFound = true;
responseCount = 0;
}
}

/**
* Чтение результата измерения.
* Выполняеться чтение атомарного ацп преобразования.
*/
private void readMsrResult() {
if (uiEntry.isStartMsrFlag()) {
try {
rxDataBuff = serialPort.readIntArray();
if (rxDataBuff != null) {
callbackADCData.addAdcVal(rxDataBuff[0]);
}
}
catch (SerialPortException ex) {
System.out.println(ex);
System.out.println("error - public void serialEvent(SerialPortEvent event)");
}
}
}

/**
* Этот интерфейс должен реализовать тот класс, который
* будет обрабатвыать получаемые результаты от COM порта устройства.
*/
public interface CallbackADCData {
/**
* Метод должен вызываться при получении с COM порта данных.
* @param val значение
*/
void addAdcVal(int val);
}

public SerialPort getSerialPort() {
return serialPort;
}

public boolean isDeviceFound() {
return isDeviceFound;
}
}

package edu.nuos.detchrdevice.gui;

import edu.nuos.detchrdevice.app.Const;
import info.monitorenter.gui.chart.Chart2D;
import info.monitorenter.gui.chart.IAxis;
import info.monitorenter.gui.chart.IRangePolicy;
import info.monitorenter.gui.chart.ITrace2D;
import info.monitorenter.gui.chart.rangepolicies.RangePolicyFixedViewport;
import info.monitorenter.gui.chart.traces.Trace2DLtd;
import info.monitorenter.util.Range;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * Компоновка UI
 */
public class UI {

private JButton btnRunMsr = null;
private JComboBox jcmboxComPort;
private JCheckBox jchbRecordData;
private Chart2D chart;
private ITrace2D trace;
private JFrame mainFrame;

private UI(){
}

private static class UIHolder {
static final UI UI_INSTANCE = new UI();
}

public static UI getInstance() {
return UIHolder.UI_INSTANCE;
}

/**
* Содание всего UI
*/
public void buildUI() {
JPanel jpChart = new JPanel();
jpChart.setLayout(new BoxLayout(jpChart, BoxLayout.Y_AXIS));

btnRunMsr = new JButton(Const.BTN_LABEL_START);

jcmboxComPort = new JComboBox();
jcmboxComPort.setMaximumSize(new Dimension(135, Short.MAX_VALUE));
jcmboxComPort.setModel(new DefaultComboBoxModel(Const.COM_PORTS));

jchbRecordData = new JCheckBox();
jchbRecordData.setText("Запись");
jchbRecordData.setMaximumSize(new Dimension(135, Short.MAX_VALUE));

buildChartUI();

JPanel jpDir = new JPanel();
jpDir.setLayout(new BoxLayout(jpDir, BoxLayout.X_AXIS));
jpDir.add(btnRunMsr);
jpDir.add(jcmboxComPort);
jpDir.add(jchbRecordData);
jpChart.add(chart);

mainFrame = new JFrame("Установка для иследоавния процессов при активации поверхностей при диффузионной сварке и пайке в вакууме");
mainFrame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
mainFrame.add(jpDir, BorderLayout.NORTH);
mainFrame.add(jpChart, BorderLayout.CENTER);
mainFrame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
mainFrame.pack();
mainFrame.setSize(800, 600);
mainFrame.setVisible(true);
}

/**
* Построение графика
*/
private void buildChartUI() {
chart = new Chart2D();

trace = new Trace2DLtd(Const.MAX_AMOUNT_POINTS_ON_CHART);
trace.setColor(Color.RED);

chart.addTrace(trace);

chart.setFont(new Font("Veranda", Font.BOLD, 14));

chart.setBackground(Const.COLOR_CHART_BACKGROUND);
chart.setForeground(Const.COLOR_CHART_MAIN);
chart.setGridColor(Const.COLOR_CHART_AXIS);

IAxis axisX = chart.getAxisX();
axisX.setPaintGrid(true);
axisX.setAxisTitle(new IAxis.AxisTitle(Const.TITLE_X_AXIS)); // или так axisX.getAxisTitle().setTitle("abc");
axisX.getAxisTitle().setTitleColor(Const.COLOR_CHART_MAIN);

IAxis axisY = chart.getAxisY();
axisY.setPaintGrid(true);
axisY.setAxisTitle(new IAxis.AxisTitle(Const.TITLE_Y_AXIS));
axisY.getAxisTitle().setTitleColor(Const.COLOR_CHART_MAIN);
IRangePolicy rangePolicy = new RangePolicyFixedViewport(new Range(Const.Y_AXIS_MIN_VAL, Const.Y_AXIS_MAX_VAL));
chart.getAxisY().setRangePolicy(rangePolicy);
}

/**
* Вывод сообщения если устройство не найдено.
* Вызывается как модальное окно.
*/
public void deviceNotFoundMsg() {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Устройство не обнаружено. Попробуйте указать COM порт выручную.", "Предупреждение", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}

/**
* Вывод сообщения если com порт закрыт.
* Вызывается как модальное окно.
*/
public void portClosedMsg(String port) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Порт " + port + " закрыт !", "Предупреждение", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
}

public JButton getBtnRunMsr() {
return btnRunMsr;
}

public JCheckBox getJchbRecordData() {
return jchbRecordData;
}

public JComboBox getJcmboxComPort() {
return jcmboxComPort;
}

public ITrace2D getTrace() {
return trace;
}

public JFrame getMainFrame() {
return mainFrame;
}
}

package edu.nuos.detchrdevice.gui;

import edu.nuos.detchrdevice.app.Const;
import edu.nuos.detchrdevice.conn.UART;
import edu.nuos.detchrdevice.utils.Recorder;
import jssc.SerialPortException;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * Управление и обработка действий UI
 */
public class UIEntry implements UART.CallbackADCData{

private static final Logger log = Logger.getLogger(UIEntry.class.getSimpleName());
private static UI ui;
private UART uart;

/**
* Флаг состояния нажатия на кнопку для запуска или остановки измерений.
* true - измерение запущено и выполняеться
*/
private boolean isStartMsrFlag = false;

/**
* Счетчик зачений длины образца каждому интервалу
* которого соответствует значения напряжения ацп.
*/

private double sampleLenCount = 0.0;

/**
* Дискретность длины в мм .
*/
private static final double SAMPLE_LEN_DELTA = 0.2;

/**
* Экземпляр класса для записи данных в csv файл .
*/
private Recorder recorder = new Recorder(
"Номер точки", Const.TITLE_X_AXIS, Const.TITLE_Y_AXIS, Const.MAX_AMOUNT_POINTS_ON_CHART);

public UIEntry() {
uiInit();
uart = new UART(this);

// при запуске приложение автоматчески пытается найти порт устройства и подключиться к нему.
String port = uart.deviceComPortAutoConnect();
if (port != null) {
ui.getJcmboxComPort().setSelectedItem(port);
} else {
ui.deviceNotFoundMsg();
}

}

/**
* Создание UI
*/
private void uiInit() {
ui = UI.getInstance();
ui.buildUI();
setUIActions();
}

/**
* Установка действий к компонентам UI
*/
private void setUIActions() {
ui.getBtnRunMsr().addActionListener(new AbstractAction() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
startStopMeasurement();
}
});

ui.getJcmboxComPort().setSelectedIndex(0); // устанавливаем порт по умолчанию
ui.getJcmboxComPort().addItemListener(new ItemListener() {
@Override
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
String portName = ui.getJcmboxComPort().getSelectedItem().toString();
if (uart.getSerialPort().isOpened()) {
try {
uart.getSerialPort().closePort();
if (uart.uartInit(portName)) {
uart.identDevice();
} else {
ui.portClosedMsg(portName);
}
} catch (SerialPortException e1) {
e1.printStackTrace();
}
} else {
if (!uart.uartInit(portName) ) {
ui.portClosedMsg(portName);
}
}
}
});
}

/**
* Выполнение запуска или остановки измерений.
*/
private void startStopMeasurement() {
// запуск
if (!isStartMsrFlag) {
resetPreviousMsr();
execCmd(Const.CMD_START_MSR);
isStartMsrFlag = true;
ui.getBtnRunMsr().setText(Const.BTN_LABEL_STOP);

// остановка
} else {
execCmd(Const.CMD_STOP_MSR);
saveRecordData();
isStartMsrFlag = false;
ui.getBtnRunMsr().setText(Const.BTN_LABEL_START);
}
}

/**
* Запрос устройству на выполнение команды.
* @param cmdWord команда
*/
private void execCmd(String[] cmdWord) {
try {
for (String cmd : cmdWord) {
uart.getSerialPort().writeString(cmd);
Thread.sleep(75);
}
} catch (SerialPortException | InterruptedException e1) {
e1.printStackTrace();
}
}

/**
* Сброс данных предыдущего измерения из графика
*/
private void resetPreviousMsr() {
if (ui.getTrace().getSize() != 0) {
ui.getTrace().removeAllPoints();
sampleLenCount = 0.0;
}
}

@Override
public void addAdcVal(int val) {
// проверка окончания измерений, если да - выполнение записи результатов в файл
checkSaveCmd(val);
// масштабирование значения ацп
double adcTmpRes = (Const.Y_AXIS_MAX_VAL / (double) Const.ADC_SAMPLE_RATE_IN_BITS) * (double) val;
// округление до 2-х знаков после точки
adcTmpRes = ((int) (100 * adcTmpRes + .5)) / 100.0;

ui.getTrace().addPoint(sampleLenCount, adcTmpRes);
addRecordData(sampleLenCount, adcTmpRes);

sampleLenCount = roundDouble(sampleLenCount + SAMPLE_LEN_DELTA);
}

/**
* Округление дробного числа с ошибкой машинного округления.
* @param dig дробное число
* @return округленное дробное число
*/
private double roundDouble(double dig) {
int iVal = (int) ( dig * 1000 );
double dVal = dig * 1000;
if ( dVal - iVal >= 0.5 ) {
iVal += 1;
}
dVal = (double) iVal;
return dVal/1000;
}

/**
* Команда окончания измерений
*/
private static final int END_MSR_CMD = 0;

/**
* Счетчк количества полученных значений по COM порту
*/
private int rxCount = 0;

/**
* В конце измерений нужно выполнить сохранение резкльтатов в файл
* @param val Байт полученный в общем потоке СОМ порта
*/
private void checkSaveCmd(int val) {
if (rxCount > 280 && val == END_MSR_CMD) {
saveRecordData();
System.out.println("@ record data to file");

blockBtnMsr(true);

} else if (rxCount > 280 && val == 1) {
blockBtnMsr(false);
System.out.println("@ unblock btn");
rxCount = 0;
} else {
rxCount ++;
System.out.println("rxCount = " + rxCount);
}

}

/**
* Блокировка кнопки Старт/стоп при возвращении ЩД в исходное состояние
*/
private void blockBtnMsr(boolean doBlockBtn) {
if (doBlockBtn) {
ui.getBtnRunMsr().setEnabled(false);
} else {
ui.getBtnRunMsr().setEnabled(true);
// сброс кнопки старт/стоп
isStartMsrFlag = false;
ui.getBtnRunMsr().setText(Const.BTN_LABEL_START);
}
}

public boolean isStartMsrFlag() {
return isStartMsrFlag;
}

/**
* Добавление точек x и y на график в процессе измерений.
* @param x точки по оси х
* @param y точки по оси у
*/
private void addRecordData(double x, double y) {
//	if (ui.getJchbRecordData().isSelected()) {
recorder.add(x, y);
//	}
}

/**
* Сохранение результатов в файл
*/
private void saveRecordData() {
if (ui.getJchbRecordData().isSelected()) {
recorder.save();
}
}
}

package edu.nuos.detchrdevice.utils;

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

/**
 * Утилитарный класс для работы с файлами
 */
public class FileUtils {

/**
* Запсь данных в файл с расширением csv.
* @param data данные
*/
public static void writeToCSV(StringBuilder data) {
try {
FileWriter file = new FileWriter(getCurrentDate() + ".csv");
String strData = String.valueOf(data);
file.write(strData);
file.flush();
file.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

}

/**
* Получение текущей даты и времени.
* @return дата в текстовом формате
*/
private static String getCurrentDate(){
Date date = new Date();
SimpleDateFormat formatDate = new SimpleDateFormat("dd_MM_YYYY__HH_mm_ss");
return formatDate.format(date);
}
}

package edu.nuos.detchrdevice.utils;

/**
 * Класс для регистрации данных во временный буфер и последующей записи их файл.
 */
public class Recorder {

private String POINT_NUMBER_COL_DEFAULT_NAME = "Номер точки";
private String X_AXIS_DEFAULT_NAME = "x";
private String Y_AXIS_DEFAULT_NAME = "y";
private String pointNumberColName;
private String xAxisName;
private String yAxisName;

private boolean firstAddDataFlag = true;

/**
* Нумерация количества точек на графиике.
* Первой точке будет присвоен номер 1.
*/
private int pointNumber = 1;

/**
* Буфер сохраняемых данных для последующей записи в файл.
*/
private StringBuilder dataBuffer;

/**
* В конструкторе задаються имена для колонок в первой строке файла.
* Все значения имен могут принимать значения null. Значение буфера
* должно быть > 0. В этом случае имена будут выставлены по умолчанию.
* @param pointNumberColName колонка с нумерацией количества точек
* @param xAxisName колонка с данными по оси X
* @param yAxisName колонка с данными по оси Y
* @param buffCapacity размер буфера
*/
public Recorder(String pointNumberColName, String xAxisName, String yAxisName, int buffCapacity) {
this.pointNumberColName = pointNumberColName;
this.xAxisName = xAxisName;
this.yAxisName = yAxisName;
dataBuffer = new StringBuilder(buffCapacity);
}

/**
* ДОбавление точек во временный буфер. После добавления всех точек для записи
* в файл нужно вызвать метод {@link #save()} . Это csv файл который разделен
* на несколько колонок в каждой из который записана последовательность данных
* соответствующая своему предназначению, например нумерация точек, значения оси X.
* @param valX значение точки по по оси Х;
* @param valY значение точки по по оси Y;
*/
public void add(double valX, double valY) {
if (firstAddDataFlag) {
signColumnLabel();
firstAddDataFlag = false;
}
dataBuffer.append(pointNumber);
dataBuffer.append("\t");
dataBuffer.append(valX);
dataBuffer.append("\t");
dataBuffer.append(valY);
dataBuffer.append("\n");
pointNumber ++;
}

/**
* Запись результатов в файл.
* После записи буфер очищаеться автоматиччески,
* т.е. метод {@link #resetBuffer()} вызывать не нужно.
*/
public void save(){
FileUtils.writeToCSV(dataBuffer);
resetBuffer();
}

/**
* Сброс буфера хранящего результаты.
*/
public void resetBuffer(){
if (dataBuffer.length() != 0) {
dataBuffer.setLength(0);
pointNumber = 1;
}
}

/**
* Подпись колонок. Если пользователь не задал имя какой либо колонке
* т.е. выстаил null то присваиваеваеться значение по умолчанию.
*/
private void signColumnLabel() {
if (pointNumberColName != null) {
dataBuffer.append(pointNumberColName);
} else {
dataBuffer.append(POINT_NUMBER_COL_DEFAULT_NAME);
}

dataBuffer.append("\t");

if (xAxisName != null) {
dataBuffer.append(xAxisName);
} else {
dataBuffer.append(X_AXIS_DEFAULT_NAME);
}

dataBuffer.append("\t");

if (yAxisName != null) {
dataBuffer.append(yAxisName);
} else {
dataBuffer.append(Y_AXIS_DEFAULT_NAME);
}

dataBuffer.append("\n");
}

}

package edu.nuos.detchrdevice.utils;

/**
 * Created by max on 14.12.15.
 */
public class SystemSpecified {

public void setUILookAndFeel() {

}

/**
* Возможные типы ОС
*/
private enum OSType {
WINDOWS,
UNIX
}

/**
* Определение типа ОС на которой работает это приложение
* @return тип ОС
*/
private OSType getOS() {
return OSType.WINDOWS;
}

/**
* Получение абсолютного пути к каталогу ползователя
* @return
*/
private String getUseHomeDir() {
return null;
}

}

Приложение 8 Электрическая принципиальная схема

Приложени 9 Трассировка печатной платы

Приложение 10 Фотография монтажной платы в процессе наладки
На рисунке показаны следующие позиции: 1 – микросхема для возможности соединения с ПК, 2 – силовой блок управленмя ШД, 3 – разъем подключения к ПК по протоколу USB, 4 – центральный процессор (контроллер) для управления и обработки данных и команд всей установки, 5 – микросхема усиления сигнала с фото-транзистора (датчика освеещенности) , 6 – программатор для записи микропрограммы в процеесор (см. Поз. 4) .

Приложение 11 Список примененных элементов и их калькуляция